ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА    СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  - доставка на преносима система за телемедицина, приспособена за ползване в линейка от екипите на спешна помощ. Системата да е лека и удобна за ползване. Да регистрира ЕКГ – 12 канала, NIBP, SpO2, дихателна честота и CO2, дефибрилатор и функция „Пейсър“.

  - функция телемедицина за изпращане в реално време от отдалечени точки в страната до центъра за спешна помощ на всички мониторирани жизнени показатели.

  - системата да е актуална и съвместима с практиката ЕС и международните стандарти.

  - да се осигури обучение и поддръжка.

- Техническа спецификация:

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1. | Обща информация |
| 1.1 | Доставка на преносима система за телемедицина Монтаж на оборудването в линейка Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя Обучение за работа със системата Гаранционна поддръжка |
| 2. | Основни функции и характеристики: |
| 2.1 | Потребителски интерфейс за управление на всички функции на системата на български език |
| 2.2 | Цветен дисплей с висок контраст и с диагонал подходящ за избраните на мониториране параметри: Дисплей – ≥ 8 инча Едновременен Мониторинг на ≥ 6 параметрични криви и всички измервани параметри Регулируема яркост ≥ 10 нива |
| 2.3 | Вграден принтер Термо принтер Ширина на хартията ≥ 100мм печат на ≥ 6 ЕКГ криви едновременно |
| 2.4 | Функция ЕКГ Мониторинг на ≥ 6 канално ЕКГ в реално време Запис на 12 канално ЕКГ за настоящ и предходен пациент Изпращане на 12 канално ЕКГ към факс, е-мейл и сървър за телемедицина |
| 2.5 | Функция NIBP за измерване на артериално кръвно налягане |
| 2.6 | Функция SpO2 за измерване на сатурация и периферен пулс |
| 2.7 | Функция Капнометрия за следене на дихателна честота и нивото на CО2 в издишания въздух |
| 2.8 | Функция дефибрилация Бифазен в автоматичен (AED) и ръчен режим Гласови команди при AED на български език Дефибрилация посредством многократни шокови електроди и/или еднократни адхезивни електроди. Време за зареждане до максимална енергия ≤ 5 секунди |
| 2.9 | Функция Пейсър с режими „FIX” и “DEMAND” |
| 2.10 | Функция телемедицина за изпращане в реално време към сървър за телемедицина на всички мониторирани жизнени показатели: ЕКГ 12-канално, Сърдечна честота, Кръвно налягане, Сатурация, Периферен пулс, Капнограма, Дихателна честота Събития и аларми Данни за пациента Двупосочна връзка, позволяваща както предаване, така и приемане на данни от сървър за телемедицина Комуникационна среда за пренос - GSM мрежа Съвместимост със сим-карти на всички локални GSM оператори. Сим карта с активиран трафик на данни (за сметка на Възложителя) |
| 2.11 | Общо тегло на системата заедно с батериите и аксесоарите - не повече от 10кг |
| 2.12 | Електрическо захранване: Брой батерии, вградени в устройството ≥ 2 Непрекъсната работа на батерия ≥ 8 часа Показване на дисплея в минути на реалното оставащото време за работа на батерията Време за зареждане на батериите от 0 до 100% ≤ 2 часа |
| 2.13 | Температурен работен диапазон от ≥ -20 °C до +55 °C |
| 2.14 | Степен на защита ≥ IP55 |
| 2.15 | Монтаж: Системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина да се монтира в линейка, посредством специализирана стойка. Стойката за монтаж да осигурява устойчиво закрепване и да притежава сертификат за съотвествие с изискванията на стандарт EN 1789 за фиксация на медицински устройства в линейка. Стойката да позволява автоматично зареждане на батериите на системата с напрежение 12V без нужда от включване на допълнителни кабели и конектори към устройството, за да се осигури бърз монтаж и демонтаж. |
| 3 | Медицински софтуер за телемедицина: Медицинският софтуер за телемедицина да е на български език. Софтуерът, нужен за функциониране на преносимата система за телемедицина да се инсталира на сървър, осигурен от Възложителя. Контролът на достъпа до медицинския софтуер за телемедицина да става посредством потребителско име и парола. Достъпът до медицинския софтуер за телемедицина да е възможен, както от работните станции на Възложителя, така и от мобилни таблети/смартфони, покриващи минималните изисквания на производителя. Достъпът да се осъществява посредством уеб-интерфейс през браузъра на всички масово ползвани потребителски операционни системи и да не изисква инсталиране на допълнителен специализиран софтуер. Медицинският софтуер за телемедицина да може да приема и да визуализира в реално време всички измервани и предавани от преносимата система за телемедицина жизнени параметри, събития и аларми. Медицинския софтуер за телемедицина да дава възможност за двупосочна връзка – както от преносима система за телемедицина към сървъра, така и от медицинския софтуер за телемедицина към преносима система за телемедицина |
| 4 | Гаранционен срок и техническа поддръжка: Гаранционният срок на доставеното оборудване да бъде не по-малко от 36 месеца след приемане на оборудването. Изпълнителят да осигури сервизна възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването на място в срок до 72 часа от уведомяване за повредата. При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване. Изпълнителят провежда тестове, профилактика на системата и инструктаж на персонала на всеки 6 месеца от пускането и в експлоатация в рамките на гаранционния срок, за да гарантира правилното и функциониране. |
| 5 | Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 9001 или еквивалент |
| 6 | Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 13485 или еквивалент |
| 7 | Предлаганото оборудване и медицинския софтуер за телемедицина следва да съответстват на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС |
| 8 | Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване и стойката за монтаж в линейка със стандарт EN 1789 или еквивалент |
| 9 | Сертификат за степен на защита ≥ IP55 по стандарт EN 60529 или еквивалент |
| 10 | Всеки участник следва да представи оригинални каталози, брошури, техническа документация, снимков материал, екранни менюта и други приложими документи на производителя, изрично доказващи всеки един параметър от предложената преносима система за телемедицина и медицински софтуер за телемедицина. |
| 11 | Задължително също така се прилага и: 1) декларация за съответствие на медицинското изделие съгл. чл. 14, ал. 2 ЗМИ от производителя или негов упълномощен представител или 2) сертификат по чл. 76 ЗМИ от нотифициран орган, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието |

Изготвил : инж.Георги Панчалеев

Диплом А 89 № 012675 от 07.05.1990 г. на ВМЕИ „В.И.Ленин „

София